BSL-2實驗室/RG2保存場所生物安全及生物保全實地查核/自我檢核表
108.05.10更新
單位名稱
場所類型	□實驗室		實驗室名稱：			實驗室主管：
	□保存場所		保存場所名稱：			保存場所主管：
表單用途	實地查核		查核單位：	查核委員：			查核日期：
	自我檢核		檢核人員：		檢核日期：

填寫說明：
1. 本表係依據「感染性生物材料管理辦法」及「生物安全第一等級至第三等級實驗室安全規範」訂定。
2. 本表所指BSL-2實驗室係以操作、保存RG2病原體或生物毒素之微生物實驗室為主，RG2保存場所係指保存RG2病原體或生物毒素(管制性生物毒素皆不適用)之保存場所。
3. 場所類型勾選「保存場所」者，僅就「M」欄位標示「△」項目進行查核或檢核。
4. 請依表單用途勾選使用：
  1. 實地查核：查核人員進行查核，符合項目於「結果」欄位記錄「○」、不符合項目記錄「╳」、不適用項目記錄「NA」；並於「紀錄事項」欄位記錄實地觀察發現及建議。
  2. 自我檢核：檢核人員針對查核項目有標示「※」項目，於「紀錄事項」欄位填寫佐證之文件名稱或說明；相關佐證文件、資料及近3年相關紀錄，於查核當日提供查核委員參閱。
5. 查核項目所要求訂定之文件名稱及型式無特別規定，惟須為經審查及核准之文件；相關紀錄應保存至少3年。

結果	M	項次	查核項目	說明	紀錄事項
-	-	1	實驗室/保存場所管理與維護
-	-	1.1	實驗室/保存場所生物安全文件管理
	△	1.1.1	實驗室/保存場所已： / 訂有生物安全管理手冊[※]。 / 建立文件管理程序[註1，※]。 / 建立文件總覽表[註2，※]。 / 定期審查文件，且無使用失效或過時文件[註3]。 / 訂有機敏文件保全程序[註4，※]。	實驗室/保存場所得依循生物安全管理組織要求，增修額外程序。 / 易於檢視文件最新修訂狀況。 / 實驗室/保存場所自訂文件審查頻率；過時文件如有保存目的，應標明以避免誤用。 / 機敏文件類型及範圍由實驗室/保存場所自行或依生物安全管理組織規定定義。
-		1.2	實驗室/保存場所門禁管制及安全識別
	△	1.2.1	實驗室/保存場所設有門禁管制[註1]，訂有進入實驗室授權程序[※]，並保留經授權人員之紀錄[※]。	門禁管制方式無限制，惟需有效達到防止未經授權人員擅自進入實驗室/保存場所之機制。
		1.2.2	實驗室入口處[註1]標示下列資訊[※]： / 生物安全等級。 / 生物危害標識。 / 實驗室主管、實驗室管理人員之姓名及聯絡電話[註2]。 / 緊急聯絡窗口[註3]。 / 所在樓層位置平面圖。	原則為進入實驗室範圍之第1道入口處。 / 實驗室主管、管理人員，及緊急聯絡窗口皆為同一人時，則緊急聯絡窗口另需提供第2名人員（如職務代理人），以避免發生無法聯繫的情形。 / 緊急聯絡窗口可為24小時緊急聯絡專線或中控室人員等，惟應知悉及備有接獲通知後之後續處理程序。
	△	1.2.3	實驗室/保存場所已訂有訪客進入管制程序[※]；訪客紀錄內容包括但不限於訪客姓名、進出日期/時間、事由、聯絡電話（視需要）；並留存訪客紀錄[※]。
-		1.3	實驗室/保存場所所在位置
	△	1.3.1	實驗室/保存場所位置與公共區域[註1]明確分開及識別，以門做物理性區隔；實驗室[註2]內無設置一般行政人員辦公區域[註3]。	公共區域係指位於實驗室範圍外之公共共用活動區域。 / 實驗室阻隔區域係指涉及感染性生物材料處理或操作區域。 / 一般行政人員辦公區域係指處理一般行政事務，可正常飲食、休憩之區域。
	△	1.3.2	實驗室/保存場所入口之門，應符合： / 隨時保持關閉狀態。 / 門經開啟後可自行回復至關閉狀態[註1]。 / 門可上鎖。 / 門板材質堅固不易被破壞。	需達到可自行回復至關閉狀態之原則。
-		1.4	生物安全櫃（BSC）
		1.4.1	實驗室於適當位置[註1]裝設檢測合格且正常運作之第一級以上BSC；可能產生具感染性氣膠或噴濺之實驗操作[註2]，應於BSC內進行。	BSC裝設位置應避免受到運轉時之實驗室進氣與排氣氣流的波動影響；且遠離門、實驗室人員往來頻繁區域以及其他可能會產生氣流干擾的區域；並保留適當空間作為清潔、消毒及檢測工作之用。 / 可能產生感染性氣膠或噴濺之操作，包含但不限於：移液、離心、研磨、攪拌、振盪、混合、超音波處理、開啓內盛有感染性生物材料之容器、挑取菌落等。
		1.4.2	使用BSC符合以下要求： / 開口處氣流方向保持向內流入BSC[註1]。 / 櫃內整潔[註2]，無堆積過量實驗器材。 / 無放置易傾倒容器。 / 無阻擋氣柵出口。 / 無使用明火[註3]。	水平及垂直外吹氣流工作櫃（laminar flow）不屬於BSC，不能應用於感染性生物材料操作。 / BSC櫃內毋須清空，物品之擺放次序，應考量操作人員習慣與櫃內氣流方向，依髒汙程度調整。 / BSC內不可使用明火，惟無可替代使用明火操作之措施時，不可使用連續供火裝置。當有可替代使用明火操作之措施時，禁止於BSC內使用明火。相關替代措施，例如使用烤片機；接種環（針）之滅菌改用紅外線滅菌器。
		1.4.3	實驗室之BSC每年[註1]至少執行1次檢測，實驗室人員確認檢測報告後，依檢測結果進行相關維護[註2，※]；妥善保存檢測報告及相關維護紀錄[※]。	檢測作業以「年度」為時間單位，惟前後檢測作業間距不可超過15個月。 / 年度檢測項目原則依原廠要求；或符合勞動部勞動及職業安全衛生研究所出版之「生物安全櫃操作安全技術手冊」內容。
-		1.5	感染性廢棄物專用之滅菌器	無設置滅菌器者，本項目不適用
	△	1.5.1	實驗室/保存場所已訂有滅菌器之作業程序[※]。
	△	1.5.2	滅菌器定期[註1]使用生物指示劑[註2]確認滅菌處理之效能；保留相關執行紀錄[※]。	確效作業之執行頻率，由受查核實驗室視執行滅菌之頻率自行訂定，惟每年應至少執行1次檢測作業。建議當滅菌器為每天使用時，每週執行至少1次確效；為每週使用時，每月至少執行1次確效。 / 生物指示劑為特定的活微生物製品，可用於確認滅菌設備的性能，滅菌程序的驗證，生產過程滅菌效果的監控等，常用菌如嗜熱芽孢桿菌、枯草芽孢桿菌等。
	△	1.5.3	實驗室/保存場所依滅菌器類型定期實施檢查[註1]，並依檢測結果進行相關維護，相關檢測維護紀錄均妥善留存[※]。	有關各類型壓力容器之檢查頻率請參考「職業安全衛生管理辦法」第33、35、36及45條；「危險性機械及設備安全檢查規則」關於第一種壓力容器之相關規定。
	△	1.5.4	實驗室/保存場所確實記錄[註1]每次滅菌器操作情形；並保存相關紀錄[※]。	須記錄之內容包括但不限於：日期、鍋次、滅菌模式、溫度、壓力、進鍋時間、滅菌時間、出鍋時間、化學指示劑／生物指示劑（廠牌、批號、測試結果）、操作人員。
	△	1.5.5	屬於第一種壓力容器[註1]之滅菌器，應經相關訓練且合格；或取得相關技能檢定資格之人員操作滅菌器。	定義請參閱「鍋爐及壓力容器安全規則」第4條第1項第1款。
-		1.6	實驗室相關設施、設備安全
		1.6.1	實驗室設有以下設施並符合相關要求： / 水槽：設於實驗室內、出口或鄰近處，周邊整潔無積（漏）水；無靠近電力設備或已加裝安全裝置；具免手動給水設計[註1]。 / 消防系統：包括避難指標或避難方向指示燈、火警自動或手動警報設備、滅火器等[註2]。 / 照明設備。	型式規格應符合免手動開啓原則。 / 相關設備之設置標準及自動檢查等要求，應符合內政部「各類場所消防安全設備設置標準」之相關規定。
		1.6.2	實驗室工作檯表面可防滲並能抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其他化學品。
		1.6.3	實驗室使用之座椅[註1]，為不附輪型式或可固定，已使用無孔材質[註2]材料包覆表層，並易於清潔消毒。	泛指擺放於實驗室中具生物危害風險區域內之座椅。 / 不可使用木質、布質類座椅。
		1.6.4	實驗室內已設有緊急洗眼設備[註1]；定期測試維護，設備功能正常運作[註2]，並留存相關測試維護紀錄[※]。	設置目的係為提供當實驗室人員暴露在有危害物質下，得以大量清水移除眼睛或面部沾附之危害物質。 / 水流之速度及力道需已調整至可立即使用。
		1.6.5	實驗室內如放置之氣體鋼瓶，應符合以下要求： / 無放置過量[註1]。 / 已固定妥當。 / 非使用中鋼瓶套有鋼瓶帽。 / 瓶身無嚴重磨損或鏽蝕。 / 未超過安全檢驗有效期限。	備用鋼瓶數量以1瓶為原則。
-		2	實驗室消毒滅菌措施與感染性廢棄物處理
-		2.1	消毒滅菌措施
		2.1.1	實驗室已針對需消毒滅菌之物品、設施或設備等[註1]，訂定相關消毒滅菌標準作業程序[※]。	由實驗室依現況自訂物品、設施與設備之範疇。
		2.1.2	實驗室操作感染性生物材料期間，針對操作區域[註1]每日執行至少1次清潔除汙；轉換操作不同感染性生物材料前，依風險評估進行適當的燻蒸消毒或清潔除汙[註2]。	係指操作過程中，可能或確認接觸到感染性生物材料之器具設備、工作檯面、BSC或其他相關設施等。 / 實驗室除汙消毒方式，依汙染程度、範圍，評估選用。
		2.1.3	實驗室內無使用不易清潔消毒之物品
-		2.2	實驗室產出之感染性廢棄物
		2.2.1	實驗室已針對產出之感染性廢棄物[註1]，訂定感染性廢棄物處理作業程序[※]。	所稱之感染性廢棄物，係指我國生物醫療廢棄物分類中之「感染性廢棄物」。
		2.2.2	實驗室將尚未滅菌之感染性廢棄物，運送至單位儲存場所[註1]應符合要求： / 清運路線，避開公眾聚集區域或人潮聚集時段； / 運送途中無更換運送人員； / 使用有蓋且可消毒之運送載具（外觀無破損、內部無滲漏） / 運送途中不開啓載具。	儲存場所係指廢棄物產出單位，依環保署「事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準」第12條而設置之「生物醫療廢棄物之貯存設施」。
		2.2.3	實驗室之感染性廢棄物（含已滅菌），無放置於公眾區域。
		2.2.4	實驗室內用於盛裝感染性廢棄物之容器，應符合以下要求： / 不限材質之有蓋容器，且具備堅固、耐碰撞、防穿刺及防漏等特性。 / 容器外觀完整無破損。 / 無過量盛裝廢棄物，確實闔蓋。 / 容器內襯有專用收集袋，且無破損或重複使用情形。 / 分類放置廢棄物並標示。
		2.2.5	實驗室妥善處理感染性廢液[註1]。	係指確認或可能含有感染性物質之廢棄液體，如染色液等；亦包括於實驗室產生之廢水。應符合環保署之放流水標準。
		2.2.6	應教育實驗室處理或運送感染性廢棄物之人員，以充分了解處置感染性廢棄物時可能面臨之相關安全危害與風險。[註1]	可包括辦理訓練，訂定職務說明書，危害告知等方式。
-		3	感染性生物材料管理
-		3.1	持有或保存感染性生物材料之管理
	△	3.1.1	實驗室/保存場所定期[註1]盤點保存之RG2以上病原體及生物毒素之品項及數量。[※]	由實驗室/保存場所自訂盤點頻率。 / ※：提供盤點紀錄
	△	3.1.2	實驗室/保存場所定期[註1]維護疾病管制署「實驗室生物安全管理資訊系統」之登錄資料[※]。	維護資料時間之間距不可逾3個月。 / ※：節錄實驗室/保存場所在查核日期前3個月內，「實驗室生物安全管理資訊系統」已完成資料維護時間畫面。
-		3.2	感染性生物材料保全措施
	△	3.2.1	實驗室/保存場所內儲放[註1]RG2以上病原體及生物毒素之設備[註2]已上鎖[註3]；該設備放置區域設有門禁管制；實驗室/保存場所依所訂規範管制人員存取權限[※]。如另有保存RG3病原體，應訂有病原體分級保全管理規定[註4，※]放置於指定區域或設備。	指庫存（stock）狀態中之病原體及生物毒素，不包括已取出進行實驗操作之暫存病原體及生物毒素。 / 設備需使用不易被破壞之材質。 / 設備鑰匙之管理仍應符合生物保全管理要求。 / 分級保全管理應符合以下原則：(1)不同RG等級之病原體應分區（分層、分開設備）儲放；(2)同一儲存設備或區域之生物保全要求，應符合最高RG等級保全規定。 / ※：提供實驗室生物保全管理規定文件。
	△	3.2.2	經授權人員進入有儲放RG2以上病原體及生物毒素之儲放設備或區域，隨身攜帶身分識別證件(如可行時)，以供識別。
		3.2.3	實驗室已針對須去活化之感染性生物材料，訂有去活化及確效程序[※]。
	△	3.2.4	儲放有RG2以上病原體及生物毒素之實驗室/保存場所，已有相關生物保全緊急應變計畫[※]。
-		3.3	感染性生物材料之包裝運送
	△	3.3.1	實驗室/保存場所訂有感染性生物材料包裝運送管理規定[註1，※]，並督導所轄人員落實執行。	實驗室/保存場所無運送感染性生物材料（包含機構內傳送與運送至機構外）之事實者，不適用。
	△	3.3.2	實驗室/保存場所於單位內傳送感染性生物材料時，使用具堅固、耐碰撞、防穿刺及防漏等特性之有蓋容器，盛裝內有材料之試管或培養基等，再行運送[註1、註2]；運送品項為RG2以上病原體及生物毒素時，確保傳送途中之安全措施。	實驗室/保存場所無單位內傳送感染性生物材料之事實者，不適用。 / 禁止運送人員於運送過程中，僅以手直接拿（抓）取內有感染性生物材料之試管、培養基等。
	△	3.3.3	實驗室/保存場所將感染性生物材料運送至單位外[註1、註2]時，符合中央主管機關所定之三層包裝規定[註3]，以適當交通工具進行運輸，並應遵照交通目的事業主管機關規定辦理。	實驗室無將感染性生物材料運送至單位外之事實者，不適用。 / 「單位外」原則指單位所在地以外場所，例如不同單位；如為同一單位但非位於同地點之分部（分公司、廠、校等），則視是否使用交通工具（例如汽車）、是否委託貨運承攬業者、運送路線是否經過單位以外之公眾區域等要件，予以綜合判斷。 / 三層包裝規定請參考「衛生福利部感染性生物材料管理作業要點」附表七及疾管署「感染性生物材料及傳染病檢體包裝、運送及訓練管理規定」。
-		4	持續性教育訓練與資源應用
-		4.1	實驗室生物安全訓練課程
	△	4.1.1	實驗室/保存場所新進人員[註1]已接受至少8小時生物安全及生物保全課程；在職人員則每年取得至少4小時生物安全及生物保全繼續教育時數[註2、3]。[※]	新進人員可包括首次至實驗室/保存場所工作；或自其他實驗室/保存場所轉至實驗室者。適用人員範圍則以其執行業務內容有涉及感染性生物材料者為原則。 / 時數計算以年度為單位；不拘課程辦理單位，惟取得之時數應與生物安全或生物保全相關。如為跨年度之新進人員（到職未滿3個月），則須提供相關訓練計畫及預計完成訓練之時間。 / 同時具有多重身分之人員，其取得之時數得合併計算。 / ※：提供人員訓練紀錄
-		5	實驗室人員安全防護與健康措施
-		5.1	個人防護裝備（PPE）
		5.1.1	實驗室涉及感染性生物材料操作之人員穿著適當PPE，包括實驗衣、拋棄式手套及口罩等[註1]，PPE均於使用效期內，且不重複使用拋棄式防護具；無穿著露趾鞋；且長髮者已將頭髮盤（束）起或戴髮帽。	涉及感染性生物材料操作之人員穿著之PPE，由實驗室依風險評估結果自行訂定，但原則須包含實驗衣、拋棄式手套及口罩。
		5.1.2	實驗室備有眼部防護具[註1]，並說明使用時機[註2，※]，以供實驗室人員必要時使用。	眼部防護具可包括護目鏡或拋棄式防護面罩等，其目的係提供實驗室人員預防臉部遭感染性物質噴濺使用。 / 眼部防護具之使用時機宜於相關文件內規範之。
		5.1.3	實驗室人員於手部有汙染之虞、結束實驗操作及離開實驗室前，落實洗手程序[註1]。	洗手程序是指「濕洗手」，實驗室因故無法落實洗手程序時，須針對各項情境研擬因應措施。
		5.1.4	實驗室已使用過之實驗衣物[註1]與乾淨（未使用）衣物分開放置並定期清潔除汙；禁止將實驗衣物攜出單位清洗。	註1：泛指可重複使用之實驗衣物。
-		5.2	實驗操作規範
		5.2.1	實驗室人員進行感染性生物材料操作時，遵循優良微生物操作規範。
		5.2.2	實驗室已有相關實驗室生物安全管理文件，並放置於實驗室人員易取得之處；相關實驗室人員並完成相關文件內容之閱讀。
		5.2.3	實驗室內無存放食物（包含實驗室內設備）；無留置與實驗無關之動（植）物；實驗室人員於實驗室內無從事不當行為[註1]。	不當行為例如飲食（包括嚼食口香糖）、抽菸、化妝、嬉鬧等。
-		6	緊急應變與意外事件
-		6.1	意外事件處理機制
	△	6.1.1	實驗室/保存場所已訂定意外事件處理與通報程序[※]，並針對適當對象[註1]辦理相關教育訓練[※]；當程序內容更新時，重新辦理相關訓練課程。	原則為實驗室/保存場所工作人員。
	△	6.1.2	定期檢視實驗室/保存場所意外事件之處理與通報程序內容[註1，※]，未使用無效或過時文件[註2]，並視情況修訂[註3]。	由實驗室/保存場所自訂檢視頻率；惟宜保留檢視紀錄。 / 過時文件僅可為保存目的而保留，但應標明。 / 無要求每次檢視後均需修正程序內容。