滅菌鍋滅菌作業程序及確效處理原則
1、 依滅菌之頻率訂定，每年應至少執行1次檢測作業。當滅菌器為每天使用時，每週執行至少1次確效；為每週使用時，每月至少執行1次確效。
2、 滅菌鍋滅菌過程需經由儀器控制（抽真空測試、機械監測）、暴露控制（包外化學指示劑）、包內控制（包內化學指示劑）及鍋次控制（生物指示劑）之監測，以確保滅菌成效。若有滅菌測試結果異常情形，即進行滅菌過程失敗處理。
3、 抽真空測試結果判讀及異常之處理

1. 每日高壓蒸汽消毒鍋空鍋時進行抽真空測試，立即判讀結果。

2. 抽真空測試如發現有反白曝氣區時，需立即報告單位主管，並記錄測試結果。

3. 該消毒鍋需再進行一次測試程序，並作第二次判讀。

4. 若第二次抽真空測試仍發現變色不完全，則立即停止使用該消毒鍋，需立即報告單位主管，並記錄測試結果。

5. 追蹤上次生物指示劑之培養結果。

6. 探討滅菌測試結果異常之原因並研擬改善措施。

四、生物指示劑培養結果判讀及異常之處理

1. 每日高壓蒸汽消毒鍋真空測試後，第1個滿鍋執行滅菌鍋效能監測，並於3小時後判讀生物培養結果。

2.  每日第1鍋滅菌完成後立即做生物培養，並於24小時後判讀培養結果。

3. 若培養結果為陽性，立即報告單位主管並記錄測試結果。

4. 立刻報修並呈報上級主管，填寫「滅菌失敗物品流向紀錄報告」。

5. 停止使用該滅菌鍋，依「滅菌失敗物品回收機制」進行滅菌物品回收行動。
6. 探討生物培養結果異常之原因並研擬改善措施。
滅菌過程失敗處理流程

[image: image1]
五、滅菌測試結果異常，物品回收標準作業程序：
[image: image2.jpg]Tt B AR A FARR AR R

! ! I

R SAK © AR R 0 KRR )

WEME R REE

1 R LT EH KSR R T A A K KA — AN B —
A G(LA AR A R + 5SRO R -
2 RS LR GRS 5 B 0 A LR

HALE -
R ARG E
S 5T B wrnsnnn |[ anxn |[ awsn
THREH AEH® EY R P EY R €S 3:01
HERRE ARG K @ IR GG
of siscgass [T

1

A5 K 07
AR EARRAIL B Rd
REd ARG LAR

1 1
Jermmsnan | [mrmmenen
1

L Errrryl e

















六、滅菌測試結果異常，需填寫「滅菌失敗紀錄報告表」，探討滅菌失敗原因及進行改善措施。
滅菌失敗紀錄報告表

	消毒滅菌鍋(鍋次編號)：
	消毒地點：
	消毒日期及時間：

	
	使用單位：
	發現日期及時間：

	機械監測：
□正常 □異常
	化學指示劑：

□正常 □異常
	

	滅菌失敗內容物

	

	

	

	

	原因檢討
	
	紀錄簽章
	

	改善措施
	
	結案日期
	


�





發現滅菌失敗





依序通知單位主管





追蹤滅菌失敗物回收並填寫紀錄





視需求照會相關部門





事件檢討





改善處理





紀錄存查後結案








